User Requirements Specification

for

2조 전자로그북 관리 시스템

한국제약바이오협회 2조 전자로그북 관리 시스템

사용자 요구사항 규격서

| Copyright © 2026 GAMPLAB. Inc. All Rights Reserved. |  |
| --- | --- |
| 본 문서는 한국제약바이오협회 CSV 실습 교육을 위해 주식회사 갬프연구소 (GAMPLAB Inc.) 가 제공하는 교육용 문서 양식입니다. 본 문서는 교육 및 학습 목적에 한하여 사용할 수 있으며, 상업적 목적의 무단 복제, 배포는 금지됩니다. |  |

한국제약바이오협회 (KPBMA)

작성자 Author

| Department |  |  |  | Position |  |  |  | Written By |  |  |  | Signature / Date |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

검토자 Reviewer

| Department |  |  |  | Position |  |  |  | Reviewed By |  |  |  | Signature / Date |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

승인자 Approver

| Department |  |  |  | Position |  |  |  | Approved By |  |  |  | Signature / Date |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Document History

| 개정번호 Rev No. | 작성자 Author | 작성일자 Date | 제정 및 개정 사유 Reason for Revision |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 갬프연구소 |  | 제정 |

Table of Contents

1.	서론 / Introduction	5

1.1.	개요 / Overview	5

1.2.	목적 / Purpose	5

2.	범위 / Scope	6

2.1.	주목표 및 장점 / Key Objectives and Benefit	6

2.2.	사용 목적 / Intended Use	6

2.3.	시스템 적용 범위 / System Boundary	6

2.4.	시스템 비적용 범위 / Out of Scope	6

3.	책임 / Responsibilities	7

3.1.	실습조 전체 / 사용자 / User	7

3.2.	실습조 전체 / 품질보증부서 / QA	7

3.3.	AI Agent 및 담당자 / 소프트웨어 개발팀	7

3.4.	실습조 전체 / CSV 수행 담당자 / CSV SME	7

4.	용어 정의 / Acronyms, Abbreviations, and Definitions	7

5.	URS 처리 절차 / Procedure for Handling URS	9

5.1.	본 URS의 작성 배경 / Background	9

5.2.	검토 및 승인 절차 / Review and Approval Procedure	9

5.3.	개정 절차 / Revision Procedure	9

6.	사용자 역할 및 권한 / User Roles & Permissions	10

6.1.	역할 정의 / Role Definitions	10

6.2.	메뉴 및 화면 구성 정의 / Menu & Screen Configuration Definitions	10

6.3.	권한 매트릭스 / RBAC Matrix	11

7.	요구사항 / Requirements	13

7.1.	기능 요구사항 / Functions Requirements	13

7.2.	데이터 요구사항 / Data Requirements	24

7.3.	기술 요구사항 / Technical Requirements	24

7.4.	인터페이스 요구사항 / Interface Requirements	25

7.5.	비기능 속성 / Nonfunctional Requirements	25

7.6.	환경 요구사항 / Environment Requirements	25

7.7.	제약사항 / Constraints	25

7.8.	라이프사이클 요구사항 / Life-Cycle Requirements	26

8.	참고문헌 / References	26

9.	URS 검토 및 확인서 / URS Review and Acknowledgement	27

9.1.	사용부서 확인서 / User Department Acknowledgement	27

- 서론 / Introduction

  - 개요 / Overview

본 문서는 한국제약바이오협회 (이하 ‘협회’) 의 2026년도 AI 바이브코딩 CSV 실습 교육과정의 2조가 GMP 교육 목적으로 자체 개발하는 전자로그북 관리 시스템 (ELMS, Electronic Logbook Management System) 에 대한 사용자 요구사항 규격서 (User Requirements Specification, 이하 ‘URS’) 이다.

본 시스템은 웹 애플리케이션과 데이터 저장용 구글 시트로 구성되며, GMP 환경에서 사용되는 장비들에 대한 다음의 업무를 지원한다.

- 장비 목록화 (시험장비, 분석장비, 시설, 설비 등의 Inventory)

- 장비 사용 현황에 대한 조회

- 장비 사용에 대한 전자 로그북 작성

- 장비 사용 기록서 (전자 로그북) 인쇄

본 URS는 ISPE GAMP 5 2nd Edition의 위험 기반 접근법 (Risk-based Approach) 및 End-User Developed Application (GPG E4) 지침에 따라 작성되며, 시스템의 설계, 구축 및 밸리데이션 수행을 위한 기준 문서로 활용된다.

  - 목적 / Purpose

본 문서의 목적은 다음과 같다.

- 전자로그북의 사용 목적 및 적용 범위를 명확히 정의한다.

- GMP 환경에서 운영되는 전자로그북의 기능적 및 비기능적 사용자 요구사항을 정의한다.

- 자체 개발 소프트웨어의 설계 및 구현을 위한 기초 입력 자료를 제공한다.

- 컴퓨터 시스템 밸리데이션 (CSV) 수행 시 위험 기반 접근법 (Risk-based Approach) 에 따른 테스트 기준을 정의하는 데 활용한다.

- 설계 적격성평가 (DQ) 및 후속 검증 활동의 기준이 되는 사용자 요구사항을 제공한다.

- 범위 / Scope

  - 주목표 및 장점 / Key Objectives and Benefit

전자로그북은 다음을 목표로 한다.

- CSV 실습과정의 실습 대상 시스템 역할

- 수기 기록 업무의 전자화를 통한 기록의 정확성, 일관성 및 추적성 확보

- 역할 기반 접근 통제와 감사추적 (Audit Trail) 을 통한 데이터 완전성 (Data Integrity) 확보

  - 사용 목적 / Intended Use

교육과정을 통해 바이브코딩으로 구현되는 전자로그북의 사용목적은 다음과 같다.

본 시스템은 GMP 설비와 분석기기의 사용 이력을 전자기록으로 남기는 시스템이다. 사용자는 장비를 골라 사용 시작을 등록하고, 사용을 마치면 사용 후 상태와 특이사항을 남긴다. 시스템은 교정 유효기간이 지난 장비의 사용을 막고, 같은 장비를 동시에 사용하지 못하게 하며, 중요한 값을 수기로 넣을 때 정확한지 한 번 더 확인한다. 사용 후 상태가 이상으로 기록된 장비는 자동으로 사용중지되며, 조치 내용을 기록한 뒤 검토자의 승인을 받아야 다시 사용할 수 있다. 등록된 기록은 검토자의 전자서명으로 검토가 끝나고, 검토완료된 기록은 수정할 수 없으며, 기간별 로그북으로 인쇄된다. 잘못 등록된 기록은 삭제하지 않고 사유와 함께 무효 처리한다.

최종적으로 본 시스템은 제약바이오협회 CSV 실습과정의 검증 대상으로 사용된다.

  - 시스템 적용 범위 / System Boundary

본 URS에서 정의하는 전자로그북의 적용 범위는 다음과 같다.

- 웹 애플리케이션

- 데이터 저장용 구글 시트

- 사용자 PC의 웹 브라우저

- 데이터 완전성 기능

  - 시스템 비적용 범위 / Out of Scope

- Vercel, GitHub, Google 등 클라우드 플랫폼 서비스 요구사항

- Google Sheets와 같은 외부 관리형 서비스의 공급자 요구사항

- 기반 인프라, 보안 인증 체계, 가용성 및 재해복구 통제

- 교육장 네트워크 인프라

- 책임 / Responsibilities

  - 실습조 전체 / 사용자 / User

전자로그북의 사용자 (End User) 이자 Process Owner로서 사용자 요구사항을 정의하고, 본 URS를 검토한다.

  - 실습조 전체 / 품질보증부서 / QA

본 URS의 적합성을 검토하고 최종 승인한다.

  - AI Agent 및 담당자 / 소프트웨어 개발팀

요구사항의 기술적 구현 가능성을 검토하고, 요구사항에 따라 시스템을 개발한다.

  - 실습조 전체 / CSV 수행 담당자 / CSV SME

CSV 주제 전문가 (SME) 로서 본 URS의 작성을 주관하고 요구사항을 문서화한다. 사용자 요구사항의 최종 검토는 사용부서가 수행하고, 본 URS의 최종 승인은 품질보증부서가 수행한다.

- 용어 정의 / Acronyms, Abbreviations, and Definitions

CSV에서 사용되는 약어, 축약어 및 정의는 다음과 같다:

| API | Application Programming Interface |
| --- | --- |
| AT | Audit Trail |
| CPU | Central Processing Unit |
| CSV | Computerized System Validation |
| DB | Database |
| DI | Data Integrity |
| DQ | Design Qualification |
| EQ | Equipment Qualification |
| EUDA | End-User Developed Application |
| FDS | Functional Design Specification |
| FRA | Functional Risk Assessment |
| GAMP 5 | Good Automated Manufacturing Practice 5 |
| GDP | Good Distribution Practice |
| GLP | Good Laboratory Practice |
| GMP | Good Manufacturing Practice |
| GPG | Good Practice Guide |
| GPU | Graphics Processing Unit |
| GxP | Good x Practice |
| HDD | Hard Disk Drive |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| ID | Identification |
| IP | Internet Protocol |
| IQ | Installation Qualification |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering |
| IT | Information Technology |
| KST | Korea Standard Time |
| MFDS | Ministry of Food and Drug Safety |
| NTP | Network Time Protocol |
| OAuth | Open Authorization |
| OQ | Operational Qualification |
| OS | Operating System |
| PDF | Portable Document Format |
| PQ | Performance Qualification |
| PW | Password |
| QA | Quality Assurance |
| QAU | Quality Assurance Unit |
| RAM | Random Access Memory |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RTM | Requirements Traceability Matrix |
| RTO | Recovery Time Objective |
| SCR | Source Code Review Report |
| SME | Subject Matter Expert |
| SOP | Standard Operating Procedure |
| SSD | Solid State Drive |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| URL | Uniform Resource Locator |
| URS | User Requirements Specification |
| USB | Universal Serial Bus |
| UTC | Coordinated Universal Time |
| VP | Validation Plan |
| VSR | Validation Summary Report |

- URS 처리 절차 / Procedure for Handling URS

  - 본 URS의 작성 배경 / Background

    - 전자로그북은 ISPE GAMP 5 2nd Edition의 시스템 분류 기준상 자체 개발 애플리케이션 (Cat.5 / End-User Developed Application, GPG E4) 에 해당한다.

    - 외부 공급자가 별도로 존재하지 않으며, 실습 2조 내부적으로 협의하여 (사용부서, 품질보증부서, 소프트웨어개발팀, CSV SME) 역할을 분담한다.

    - 이에 따라 본 URS의 검토는 실습조원 전체가 함께 협의하여 수행하며, 협의가 완료되면 최종 확정한다.

  - 검토 및 승인 절차 / Review and Approval Procedure

    - 실습조원 전체는 본 URS의 작성을 주관하며, 실습 2조 내부 인터뷰 및 회의를 통해 사용자 요구사항을 도출하고 종합한다.

    - 실습 조장은 품질보증부서 역할로서 본 URS의 최종 발효를 승인한다.

    - URS가 최종 확정되면, 본 URS는 후속 산출물 (기능 사양서, 설계 사양서, 위험 평가 보고서, IOQ 등) 의 기준 문서로 사용된다.

  - 개정 절차 / Revision Procedure

    - 본 URS의 변경은 승인된 변경 관리 절차에 따라 처리되며, 변경 사항은 본 문서의 개정 이력(Document History)에 기록된다.

    - 변경에 따른 재밸리데이션 필요성은 내부 협의를 통해 평가하며, 평가 결과는 별도의 변경 관리 기록으로 보존된다.

- 사용자 역할 및 권한 / User Roles & Permissions

  - 역할 정의 / Role Definitions

| 역할 | 역할명 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | 관리자 | - 장비 기준정보 등록과 수정 (수정 사유 기록) - 장비 사용 상태 관리 (사용가능, 사용중지, 폐기) - 사용중 기록의 예외 종료 (사유 기록) - 대시보드 조회, 기록 조회, 로그북 인쇄, 감사추적 조회 및 감사추적 보고서 인쇄 - 사용 기록의 등록, 종료, 검토에는 관여하지 않는다. - 사용자 관리 (계정 등록, 역할 지정, 활성 또는 비활성 변경, 잠금 해제, 비밀번호 초기화) 및 보안 설정 (비밀번호 정책, 자동 로그아웃 시간) |
| TESTER | 사용자 | - 장비 사용 시작 등록, 본인이 시작한 기록의 사용 종료 (사용 후 상태와 특이사항 기록) - 검토완료 전 본인 기록의 수정 (수정 사유 기록) 과 무효 처리 (무효 사유 기록) - 사용중지 장비의 조치 내용 기록과 사용 재개 요청 - 검토자의 수정 요청에 따른 기록 보완 - 대시보드 조회, 기록 조회, 로그북 인쇄 |
| APPROVER | 검토자 | - 사용완료 기록의 검토에 대한 전자서명 (비밀번호 재입력) - 검토 중 수정이 필요한 기록의 수정 요청 (사유 기록) - 이상 종료 기록의 이상 내용과 조치 내용 확인 - 사용 재개 요청의 승인 또는 반려 (반려 사유 기록) - 제2자 확인 (이상 종료 기록의 확인 및 사용 재개 승인 또는 반려) - 대시보드 조회, 기록 조회, 로그북 인쇄, 감사추적 조회 및 감사추적 보고서 인쇄 |

  - 메뉴 및 화면 구성 정의 / Menu & Screen Configuration Definitions

| 메뉴/화면 명 | 메뉴/화면 설명 |
| --- | --- |
| 로그인 | 시스템 진입을 위한 계정 및 PW를 입력하는 화면 |
| 메인 | 로그인 후 진입되는 화면으로 대시보드 조회 가능 - 전체장비현황 (등록 장비 수, 사용 중 장비 수, 사용가능 등) |
| 기준정보 | 로그북 대상 장비 기준정보 등록 화면 - 관리자는 해당 화면에서 장비 기준정보를 등록 - 사용자, 검토자는 전체 장비 인벤토리를 확인 |
| 사용등록 | 장비사용자가 장비사용시 사용시작, 사용 종료를 기록하기 위한 화면 |
| 사용기록 | 사용 기록을 목록화하고 상세 조회, 수정, 검토 (전자서명) 를 수행하기 위한 화면 - 사용자는 해당 화면에서 전체 기록을 조회하고, 검토완료 전 본인 기록의 오기를 수정 (수정 사유) 하거나 무효 처리 (무효 사유) 할 수 있다. - 검토자는 해당 화면에서 상세 정보를 조회하고 검토하며, 수정이 필요하면 사용자에게 수정 요청하고, 사용완료 기록을 검토 완료 (전자서명) 한다. 이상 종료 기록의 조치 내용을 확인하고 사용 재개를 승인 또는 반려한다. - 관리자는 해당 화면에서 상세 정보를 조회하고, 사용자가 종료하지 못한 사용중 기록을 예외 종료 (사유 기록) 할 수 있다. |
| 로그북 | 검토완료된 기록 기준으로 장비별 로그북을 조회하고 인쇄하기 위한 화면 (조회 기간 지정) |
| 알람 | 사용 후 상태가 이상으로 기록된 장비와 그 조치 내용, 사용 재개 이력을 한눈에 보기 위한 화면 (재개 승인된 과거 이력 포함) |
| 비밀번호 변경 | 각 계정 개인의 비밀번호 변경을 위한 화면 |
| 감사추적 | Audit Trail 이력을 조회하고 감사추적 보고서를 인쇄하기 위한 화면 관리자와 검토자가 조회 조건 (기간, 행위자) 으로 이력을 조회하고 감사추적 보고서를 인쇄할 수 있다. 사용자 (TESTER) 는 접근할 수 없다. |
| 관리자 설정 | 관리자만 사용하는 화면으로 사용자 계정 관리 - 전체 계정 현황 조회 - 신규 계정 등록, 역할 지정 - 계정 활성 또는 비활성 변경, 잠금 해제, 비밀번호 초기화 환경 설정 값 관리 - 비밀번호 정책 (복잡성, 유효기간, 잠금 기준) 설정 - 자동 로그아웃 시간 설정 |

  - 권한 매트릭스 / RBAC Matrix

| 화면 | 기능 | ADMIN | TESTER | APPROVER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로그인 | 로그인 및 로그아웃 | O | O | O |
| 메인 | 대시보드 조회, 상태별 장비 목록 조회 | O | O | O |
| 기준정보 | 장비 목록 (인벤토리) 조회 | O | △ 조회만 | △ 조회만 |
| 기준정보 | 장비 등록 및 수정 (수정 사유 기록), 사용 상태 변경 (사용가능, 사용중지, 폐기) | O | X | X |
| 사용등록 | 사용 시작 등록 | X (메뉴 표시, 비활성) | O | X |
| 사용등록 | 사용 종료 등록 (본인이 시작한 기록에 한함, 사용 후 상태와 특이사항 기록) | X | O | X |
| 사용기록 | 목록 조회, 조건 검색, 상세 조회 | O 조회만 | O | O |
| 사용기록 | 검토완료 전 본인 기록의 수정 (수정 사유 기록), 무효 처리 (무효 사유 기록) | X | O | X |
| 사용기록 | 수정 요청된 본인 기록의 보완 (수정 사유 기록) | X | O | X |
| 사용기록 | 사용중 기록의 예외 종료 (사유 기록) | O | X | X |
| 사용기록 | 사용중지 장비의 조치 내용 기록, 사용 재개 요청 | X | O | X |
| 사용기록 | 이상 종료 기록의 이상 내용과 조치 내용 확인 (제2자 확인), 사용 재개 승인 또는 반려 (반려 사유 기록) | X | X | O |
| 사용기록 | 검토 완료 및 전자서명 (비밀번호 재입력), 수정 요청 (사유 기록) | X | X | O |
| 로그북 | 장비별 로그북 조회 및 인쇄 (검토완료 기록, 조회 기간 지정) | O | O | O |
| 알람 | 이상 발생 기록과 조치 내용, 사용 재개 이력 조회 | O | O | O |
| 비밀번호 변경 | 본인 비밀번호 변경 | O | O | O |
| 감사추적 | 이력 조회 (기간, 행위자 조건), 감사추적 보고서 인쇄 | O | X | O |
| 관리자 설정 | 계정 등록 및 역할 지정, 활성 또는 비활성 변경, 잠금 해제, 비밀번호 초기화 | O | X | X |
| 관리자 설정 | 비밀번호 정책 (복잡성, 유효기간, 잠금 기준) 설정, 자동 로그아웃 시간 설정 | O | X | X |

O는 사용 가능, △는 조회만 가능, X는 사용 불가 (메뉴 미표시 또는 비활성) 를 뜻한다. 권한이 없는 화면 또는 기능에 접근을 시도하면 접근이 차단되고 안내 메시지가 표시된 후 메인 화면으로 이동한다. 본 매트릭스는 7.1 기능 요구사항의 역할별 요구와 일치하며, 불일치가 있는 경우 7.1의 개별 요구사항을 우선한다.

- 요구사항 / Requirements

URS는 ISPE GAMP 5 2nd Edition의 Appendix D1 (Specifying Requirements) 에 따라 요구사항을 다음 8개 카테고리로 구분하여 정의할 수 있다.

- 1. 기능 요구사항 / Functions Requirements

- 2. 데이터 요구사항 / Data Requirements

- 3. 기술 요구사항 / Technical Requirements

- 4. 인터페이스 요구사항 / Interface Requirements

- 5. 비기능 속성 / Nonfunctional Requirements

- 6. 환경 요구사항 / Environment Requirements

- 7. 제약사항 / Constraints

- 8. 라이프사이클 요구사항 / Life-Cycle Requirements

본 교육과정에서는 데이터, 기술, 인터페이스, 비기능, 환경, 제약 및 라이프사이클 요구사항 (7.2 ~ 7.8) 이 교육 환경에 맞추어 이미 정의되어 있으므로, 실습조는 7.1 기능 요구사항을 중심으로 작성한다. 하네스에 설계된 AI Agent는 Section 2 (범위 및 사용 목적), Section 6 (사용자 역할 및 권한) 및 Section 7.1 (기능 요구사항) 을 기준으로 구현 대상 시스템을 분석하고 구현하며, 7.2 ~ 7.8은 구현 시 참고한다.

  - 기능 요구사항 / Functions Requirements

    - 장비 기준정보

| 7.1.1. 장비 기준정보 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | ADMIN은 장비 기준정보를 신규 등록할 수 있어야 한다. |
|  | 장비 기준정보는 장비 코드, 장비명, 설치 위치, 교정 대상 여부, 교정 유효기간, 사용 상태 및 비고를 포함해야 한다. |
|  | 장비 코드는 필수 입력 항목이어야 한다. |
|  | 장비 코드는 시스템 내에서 중복하여 등록할 수 없어야 한다. |
|  | 장비명과 설치 위치는 필수 입력 항목이어야 한다. |
|  | 교정 및 적격성평가 대상 여부는 '대상' 또는 '비대상'으로 선택할 수 있어야 한다. |
|  | 교정 및 적격성평가 대상 장비는 교정 유효기간을 필수로 입력해야 한다. |
|  | 장비의 사용 상태는 '사용가능', '사용중지', '폐기'로 관리할 수 있어야 한다. |
|  | 사용중지 또는 폐기 상태인 장비는 새로운 사용을 시작할 수 없어야 한다. |
|  | 교정 대상 장비의 교정 유효기간이 지난 경우 새로운 사용을 시작할 수 없어야 한다. |
|  | ADMIN은 등록된 장비 기준정보를 수정할 수 있어야 한다. |
|  | 장비 기준정보 수정 시 수정 사유를 입력해야 하며 변경 전 값, 변경 후 값, 수정자 및 수정 일시를 기록해야 한다. |
|  | 장비를 폐기 또는 비활성화하더라도 해당 장비의 기존 사용 기록은 유지되어야 한다. |
|  | 장비의 사용 상태와 현재 점유 상태는 구분하여 관리해야 한다. 점유 상태는 '미사용' 또는 '사용중'으로 표시한다. |

    - 사용 시작 기록

| 7.1.2. 사용 시작 기록 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | TESTER는 사용 가능한 장비에 대해 사용 시작 기록을 등록할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 시작 기록은 장비, 사용 유형, 사용 목적, 참조번호, 사용 시작 일시 및 사용자를 포함해야 한다. |
|  | 장비는 등록된 장비 기준정보에서 선택해야 하며 사용자가 임의로 입력할 수 없어야 한다. |
|  | 사용 시작 화면에서는 사용 가능한 장비를 식별할 수 있어야 하며 사용중지, 폐기 또는 교정 만료 장비의 사용 시작은 제한되어야 한다. |
|  | 사용 유형은 사전에 정의된 목록에서 선택할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 유형은 일반 사용, 시험/분석, 적격성평가/밸리데이션, 점검/유지보수 및 기타로 구분할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 목적에는 해당 장비를 사용하는 구체적인 작업 목적을 기록할 수 있어야 한다. |
|  | 필요한 경우 제조번호, 시험번호, 작업번호, 프로토콜 번호 등 해당 사용과 관련된 참조번호를 기록할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 시작 일시는 저장 시점에 시스템이 자동으로 기록해야 한다. |
|  | 사용 시작 일시는 사용자가 임의로 입력하거나 수정할 수 없어야 한다. |
|  | 사용자는 현재 로그인한 계정 정보를 기준으로 시스템이 자동 기록해야 하며 임의로 변경할 수 없어야 한다. |
|  | 사용 시작에 필요한 필수 항목이 누락된 경우 기록을 저장할 수 없어야 한다. |
|  | 동일 장비에 사용중 상태의 기록이 존재하는 경우 새로운 사용 시작을 등록할 수 없어야 한다. |
|  | 사용중인 장비의 정보와 현재 점유 상태는 다른 사용자도 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 사용중인 장비에는 현재 사용자와 사용 시작 일시를 표시해야 한다. |
|  | 사용중 기록은 해당 사용을 시작한 사용자만 정상적으로 종료할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 시작 기록이 저장되면 해당 장비의 점유 상태는 즉시 '사용중'으로 변경되어야 한다. |
|  | 저장된 사용 시작 기록은 즉시 조회할 수 있어야 하며 화면 새로고침 후에도 유지되어야 한다. |

    - 사용 종료 및 이상 장비 상태 관리

| 7.1.3. 사용 종료 및 이상 장비 상태 관리 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | 장비 사용을 시작한 사용자는 사용중 기록에 대해 사용 종료를 등록할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 종료 시 사용 후 상태를 '정상' 또는 '이상'으로 선택해야 한다. |
|  | 사용 후 상태가 '이상'인 경우 특이사항을 필수로 기록해야 한다. |
|  | 사용 종료 일시는 종료 저장 시점에 시스템이 자동으로 기록해야 하며 사용자가 수정할 수 없어야 한다. |
|  | 정상 상태로 사용 종료가 완료되면 사용 기록은 '사용완료'로 변경되고 장비의 점유 상태는 '미사용'으로 변경되어야 한다. |
|  | 사용 후 상태가 '이상'으로 기록되면 해당 사용 기록은 사용완료로 저장되고 장비의 사용 상태는 자동으로 '사용중지'로 변경되어야 한다. |
|  | 이상으로 인해 사용중지된 장비는 새로운 사용을 시작할 수 없어야 한다. |
|  | 사용중지 장비에 대해 점검, 수리 또는 기타 조치 내용을 기록할 수 있어야 한다. |
|  | 조치 완료 후 사용자는 장비의 사용 재개 확인을 요청할 수 있어야 한다. |
|  | APPROVER는 이상 내용과 조치 내용을 확인하고 사용 재개를 승인하거나 반려할 수 있어야 한다. |
|  | APPROVER의 이상 내용 및 조치 내용 확인과 사용 재개 승인 또는 반려는 제2자 확인에 해당하며, 확인자, 확인 일시 및 확인 결과 (승인 또는 반려) 가 기록되어야 한다. |
|  | 사용 재개를 반려하는 경우 반려 사유를 필수로 입력해야 하며, 반려된 장비는 조치 내용을 보완하여 다시 사용 재개를 요청할 수 있어야 한다. |
|  | APPROVER가 사용 재개를 승인한 경우에만 해당 장비의 사용 상태가 '사용가능'으로 변경되어야 한다. |
|  | 사용 재개 승인 시 승인자와 승인 일시를 시스템이 자동으로 기록해야 한다. |
|  | 사용완료 상태의 기록에는 동일한 사용 종료를 다시 등록할 수 없어야 한다. |
|  | ADMIN은 사용자가 종료하지 못한 사용중 기록을 사유를 입력하여 예외 종료할 수 있어야 한다. |
|  | 예외 종료된 기록은 예외 종료자, 예외 종료 일시 및 사유와 함께 '사용완료' 상태로 전환되고, 장비의 점유 상태는 '미사용'으로 변경되어야 한다. |
|  | 사용 후 상태가 '이상'으로 기록된 장비와 그 조치 내용, 사용 재개 요청, 승인 및 반려 이력은 알람 화면에서 한눈에 확인할 수 있어야 하며, 사용 재개가 승인된 과거 이력도 조회할 수 있어야 한다. |

    - 정확성 입력 통제 기능

| 7.1.4. 정확성 입력 통제 기능 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | 필수 입력 항목이 누락된 경우 기록을 저장할 수 없으며 누락된 항목을 안내해야 한다. |
|  | 사용자가 입력한 주요 정보는 저장 또는 전자서명 전에 화면 또는 모달 등에서 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 시스템이 자동 생성하는 사용자 및 일시 정보는 사용자가 임의로 변경할 수 없어야 한다. |
|  | 장비, 사용 유형, 사용 후 상태 등 표준화가 가능한 항목은 사전에 정의된 선택 목록으로 제공되어야 한다. |

    - 장비 현황 대시보드

| 7.1.5. 장비 현황 대시보드 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | 사용자는 대시보드에서 등록된 장비의 전체 현황을 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 대시보드에는 전체 장비 수와 사용가능, 사용중, 사용중지 (이상 포함) 및 폐기 장비 수를 구분하여 표시해야 한다. |
|  | 교정 유효기간이 지난 교정 대상 장비의 수를 대시보드에서 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 장비 상태는 사용자가 쉽게 구분할 수 있도록 상태명과 시각적 표시로 제공되어야 한다. |
|  | 사용 시작, 사용 종료, 이상 발생 및 사용 재개 승인에 따라 대시보드의 장비 상태와 수량이 최신 상태로 반영되어야 한다. |
|  | 사용중 장비에서는 현재 사용자와 사용 시작 일시를 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 이상 또는 사용중지 상태인 장비와 교정 만료 장비는 사용 제한 상태임을 쉽게 식별할 수 있어야 한다. |
|  | 대시보드의 상태별 현황을 선택하면 해당 상태의 장비 목록을 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 교정 대상 장비의 교정 유효기간이 지난 경우 사용자에게 알람이 발생해야 한다. |
|  | 시스템은 등록된 장비 ID(장비 코드)별 이상 발생 횟수 및 누적 이력을 집계하여 대시보드 또는 별도 통계 화면에 통계적 데이터(차트, 표, 발생 비율 등)로 시각화하여 나타낼 수 있어야 한다. |
|  | 시스템은 장비 ID(장비 코드)별로 등록된 사용 유형(일반 사용, 시험/분석, 적격성평가/밸리데이션, 점검/유지보수, 기타 등)에 따른 사용 횟수 및 사용 시간(가동 시간)을 집계하여 통계 데이터로 제공해야 한다. |
|  | 시스템은 교정 대상 장비의 교정 유효기간 만료일 3개월(90일) 전부터 사용자 화면(알람 탭/대시보드/헤더 알림 등)에 교정 만료 임박 사전 알람을 표시(발생)해야 한다. |

    - 기록 검토 및 전자서명

| 7.1.6. 기록 검토 및 전자서명 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | APPROVER는 사용완료 상태의 사용 기록을 검토할 수 있어야 한다. |
|  | APPROVER는 검토 중 수정이 필요한 기록에 대해 사유를 입력하여 수정 요청할 수 있어야 하며, 수정 요청된 기록은 '수정요청' 상태로 표시되고 TESTER가 수정 사유와 함께 보완한 후 다시 검토 대상 (사용완료) 이 되어야 한다. |
|  | 사용 기록은 '사용중 → 사용완료 → 검토완료' 순서로 처리되어야 하며 (수정 요청 시 '사용완료 → 수정요청 → 사용완료'), 허용되지 않은 상태 전이는 차단되어야 한다. |
|  | 이상으로 종료된 기록을 검토할 때 이상 내용, 특이사항 및 관련 조치 내용을 확인할 수 있어야 한다. |
|  | APPROVER가 검토 완료를 실행할 때 본인의 비밀번호를 다시 입력해야 하며 올바른 경우에만 검토가 완료되어야 한다. |
|  | 검토 완료 시 검토자, 검토 일시 및 서명 의미 (검토 완료) 를 시스템이 자동으로 기록하고 해당 기록에 표시해야 한다. |
|  | 검토완료 (전자서명 완료) 된 기록은 기존 값을 직접 수정할 수 없어야 한다. |

    - 기록 조회 및 로그북 출력

| 7.1.7. 기록 조회 및 로그북 출력 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | 사용 기록은 장비를 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 기록은 특정 날짜 또는 조회 기간을 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 기록은 사용자를 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 기록은 사용 유형을 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 기록은 기록 상태를 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 사용 기록은 사용 후 상태를 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 두 개 이상의 조회 조건을 함께 적용하여 기록을 검색할 수 있어야 한다. |
|  | 조회된 기록에서 사용 시작, 사용 종료, 사용 후 상태, 이상 내용, 조치 내용 및 검토 정보를 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 조회 조건을 초기화하여 전체 기록을 다시 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 검토완료된 기록은 장비별 로그북 형식으로 출력할 수 있어야 한다. |
|  | 로그북 출력 시 조회 기간을 지정할 수 있어야 한다. |
|  | 로그북 출력물에는 장비 코드, 장비명, 조회 기간, 사용 이력, 출력자 및 출력 일시가 포함되어야 한다. |
|  | 검토가 완료되지 않은 기록은 공식 로그북 출력 대상에 포함되지 않아야 한다. |
|  | 사용 기록 목록에 사용 유형이 표시되어야 한다. |

    - 사용자 및 보안 관리

| 7.1.8. 사용자 및 보안 관리 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | ADMIN은 사용자 계정을 등록하고 사용자 역할을 지정할 수 있어야 한다. |
|  | 사용자 계정은 사용자별로 고유한 ID를 사용해야 하며 동일한 사용자 ID를 중복 등록할 수 없어야 한다. |
|  | 시스템 기능과 메뉴는 사용자에게 부여된 역할에 따라 접근을 제한해야 한다. |
|  | 권한이 없는 화면 또는 기능에 접근을 시도하면 접근이 차단되고 안내 메시지가 표시된 후 메인 화면으로 이동해야 한다. |
|  | ADMIN은 사용자 계정을 활성 또는 비활성 상태로 변경할 수 있어야 한다. |
|  | 사용자 계정을 비활성화하더라도 해당 사용자가 작성하거나 검토한 기존 기록은 유지되어야 한다. |
|  | 사용자는 본인의 비밀번호를 변경할 수 있어야 한다. |
|  | ADMIN은 사용자 계정의 비밀번호를 초기화할 수 있어야 하며, 초기화 행위는 감사추적에 기록되어야 한다. |
|  | ADMIN은 비밀번호 최소 길이 및 문자 조합 등의 비밀번호 복잡성 정책을 설정할 수 있어야 한다. |
|  | ADMIN은 비밀번호 유효기간을 설정할 수 있어야 한다. |
|  | 비밀번호 유효기간이 만료된 사용자는 비밀번호를 변경한 후 시스템을 정상적으로 사용할 수 있어야 한다. |
|  | ADMIN은 연속 로그인 실패에 따른 계정 잠금 기준을 설정할 수 있어야 한다. |
|  | 잠금된 계정은 ADMIN만 잠금 해제할 수 있어야 하며, 잠금 해제 전까지 해당 사용자는 로그인할 수 없어야 한다. |
|  | 계정 잠금 해제 시 해제자와 해제 일시를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | ADMIN은 일정 시간 동안 사용자 활동이 없을 경우 자동 로그아웃되는 시간을 설정할 수 있어야 한다. |
|  | 자동 로그아웃 후 시스템을 다시 사용하려면 사용자가 다시 로그인해야 한다. |
|  | 로그인 화면에서 입력한 비밀번호는 화면에 평문으로 표시되지 않아야 한다. |
|  | 사용자 본인을 제외한 일반 사용자는 다른 사용자의 비밀번호를 조회할 수 없어야 한다. |
|  | 사용자 계정의 생성, 역할 변경, 활성 또는 비활성 변경 및 주요 보안 설정 변경은 감사추적에 기록되어야 한다. |
|  | 시스템은 교육 실습 환경을 지원하기 위해 실습자 정보(실습자명, 소속 조 등) 및 회사명을 등록·수정·관리할 수 있는 입력 메뉴(화면/설정 탭)를 제공해야 한다. |
|  | 설정된 기준 횟수를 초과하여 로그인에 실패하거나 비인가 접근이 확인된 경우, 시스템은 관리자(ADMIN) 화면(알람 탭/대시보드 알림 영역 등)에 즉시 보안 경고 알람을 발생시켜야 한다. |
|  | 시스템은 사전 정의된 기본 역할(ADMIN, TESTER, APPROVER)을 선택하여 일괄 적용하거나, 필요 시 특정 계정에 대해 개별 권한 항목을 추가/제외(커스텀 권한)할 수 있도록 지원해야 한다. |
|  | ADMIN이 신규 사용자 계정을 등록하거나 계정 정보를 수정할 때 사번(사원번호)을 필수로 입력하도록 해야 하며, 등록된 사번은 시스템 내 화면 및 출력물에서 사용자 식별을 위해 사용자명 옆에 사번이 추가되는 형식으로 일관되게 표시되어야 한다. |

    - 데이터 완전성 기능 요구사항

| 7.1.9. 데이터 완전성 기능 요구사항 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | 등록된 사용 기록은 영구적으로 삭제할 수 없어야 한다. |
|  | 잘못 등록된 기록은 삭제하지 않고 '무효' 상태로 처리할 수 있어야 한다. |
|  | TESTER는 검토완료 전인 본인의 사용 기록만 수정하거나 무효 처리할 수 있어야 하며, 사용중 상태의 기록을 무효 처리하면 해당 장비의 점유 상태는 '미사용'으로 변경되어야 한다. |
|  | 기록을 무효 처리할 경우 무효 사유를 필수로 입력해야 한다. |
|  | 무효 처리된 기록은 일반 기록과 구분하여 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 기록을 수정할 경우 수정 사유를 필수로 입력해야 한다. |
|  | 기록 수정 시 수정 전 값과 수정 후 값을 모두 보존해야 한다. |
|  | 기록 수정 시 수정자와 수정 일시를 시스템이 자동으로 기록해야 한다. |
|  | 시스템이 자동으로 생성하는 일시는 사용자가 임의로 변경할 수 없어야 한다. |
|  | 시스템에 표시되는 모든 일시는 한국 표준시(KST)를 기준으로 표시되어야 한다. |
|  | 저장된 기록은 화면을 새로고침하거나 다시 로그인한 후에도 동일하게 조회되어야 한다. |

    - 감사추적 기능 요구사항

| 7.1.10. 감사추적 기능 요구사항 |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
|  | 사용자의 로그인 성공, 로그인 실패 및 로그아웃 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 장비 기준정보의 신규 등록 및 수정 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 사용 시작 및 사용 종료 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 사용 기록의 수정 및 무효 처리 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 관리자의 예외 종료 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 제2자 확인 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 사용 재개 요청, 사용 재개 승인 및 반려, 검토 수정 요청 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 검토 완료 및 전자서명 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 로그북 출력 행위를 감사추적에 기록해야 한다. |
|  | 감사추적에는 행위자, 행위, 대상 기록 및 행위 일시를 포함해야 한다. |
|  | 수정, 무효 처리 또는 예외 종료와 같이 사유가 필요한 행위는 해당 사유를 감사추적에 포함해야 한다. |
|  | 데이터 변경이 발생한 경우 감사추적에서 변경 전 값과 변경 후 값을 확인할 수 있어야 한다. |
|  | 감사추적 기록은 사용자가 수정할 수 없어야 한다. |
|  | 감사추적 기록은 사용자가 삭제할 수 없어야 한다. |
|  | 감사추적은 행위자를 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | 감사추적은 기간을 조건으로 조회할 수 있어야 한다. |
|  | ADMIN과 APPROVER는 조회 조건으로 설정한 감사추적 이력을 감사추적 보고서로 인쇄할 수 있어야 한다. |

  - 데이터 요구사항 / Data Requirements

| 데이터 요구사항 / Data Requirements |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-D-001 | 화면과 출력물에 표시되는 날짜, 시간은 YYYY-MM-DD HH:MM:SS (24시간) 형식을 따르고 시스템이 자동 부여하여야 한다. |
| URS-D-002 | 장비 사용 기록은 고유 식별자를 가져야 하며, 기록의 장비 및 사용자 정보는 장비 기준정보 및 사용자 계정과 식별자로 연결되어 관리되어야 한다. |
| URS-D-003 | 시스템에 저장된 모든 데이터 (장비 기준정보, 사용 기록, 전자서명 데이터, 감사추적 로그, 사용자 및 권한 설정 등) 는 데이터 유실 방지를 위해 매일 01:00 AM에 자동 백업되어야 한다. |

  - 기술 요구사항 / Technical Requirements

| 기술 요구사항 / Technical Requirements |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-T-001 | 시스템은 웹 브라우저 (Chrome 등 최신 버전) 에서 동작하여야 한다. |
| URS-T-002 | 데이터는 구글 시트 (Google Sheets) 에 저장되어야 한다. |
| URS-T-003 | 시스템은 웹 애플리케이션으로 배포되어 URL을 통해 접근할 수 있어야 한다. |

  - 인터페이스 요구사항 / Interface Requirements

| 인터페이스 요구사항 / Interface Requirements |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-I-001 | 시스템과 데이터 저장소 간 연동은 정의된 인터페이스 (API) 를 통해 수행되어야 한다. |

  - 비기능 속성 / Nonfunctional Requirements

| 비기능 속성 / Nonfunctional Requirements |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-N-001 | 시스템은 비정상 입력 (필수값 누락, 범위 외 값, 형식 오류 등) 에 대해 시스템 오류 없이 식별 가능한 오류 메시지를 표시하여야 한다. |
| URS-N-002 | 주요 화면 전환은 정상 조건에서 5초 이내에 완료되어야 한다. |

  - 환경 요구사항 / Environment Requirements

| 환경 요구사항 / Environment Requirements |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-E-001 | 시스템은 교육장 PC의 웹 브라우저에서 인터넷 연결을 통해 사용된다. |
| URS-E-002 | 최초 기동 시 실습용 계정 3종, 즉 admin (ADMIN), user (TESTER), reviewer (APPROVER) 계정이 준비되어 있어야 한다. |
| URS-E-003 | 최초 기동 시 실습용 장비 기준정보 3건 이상이 등록되어 있어야 하며, 그중 1건 이상은 교정 유효기간이 지난 교정 대상 장비여야 한다. |

  - 제약사항 / Constraints

| 제약사항 / Constraints |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-C-001 | 시스템은 데이터 저장소 (구글 시트) 의 가용성에 의존한다. |

  - 라이프사이클 요구사항 / Life-Cycle Requirements

| 라이프사이클 요구사항 / Life-Cycle Requirements |  |
| --- | --- |
| # URS No. | Requirement |
| URS-L-001 | 시스템 변경은 변경관리 (Change Control) 절차에 따라 수행되고 문서화되어야 한다. |
| URS-L-002 | 사용자는 시스템 사용 전 교육을 이수하고, 교육 이력이 기록으로 관리되어야 한다. |

- 참고문헌 / References

- ISPE GAMP 5 2nd Edition – A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems
Appendix D1 – Specifying Requirements

- ISPE GAMP GPG: A Risk-Based Approach to GxP Compliant Laboratory Computerized Systems – Second Edition

- ISPE GAMP GPG: A Risk-Based Approach to Testing of GxP Systems – Second Edition
E4 End-User Development Applications

- ISPE GAMP Guide: Records and Data Integrity

- 21 CFR Part 11 – Electronic Records; Electronic Signatures

- MFDS – 의약품 제조 및 품질관리기준 (GMP) 완제의약품 [별표 9] 컴퓨터화 시스템

- MFDS – 첨단바이오의약품 제조 및 품질관리기준 (GMP) 가이던스 (민원인 안내서)
Guidance for GMP for Advanced Biopharmaceuticals

- MFDS – 데이터 완전성 평가지침
Guidance for Data Integrity Assessment

- KPBMA – Validation Plan for 2조 전자로그북 관리 시스템 (Doc. No.: KPBMA-EDU-00X-VP)

- URS 검토 및 확인서 / URS Review and Acknowledgement

  - 사용부서 확인서 / User Department Acknowledgement

검토 대상 팀: 사용부서 (실습조 전체) / 검토 범위: 전체 요구사항 (사용자 관점)

| 항목 Item | 내용 Content |
| --- | --- |
| 팀명 Team | 사용부서 (실습조 전체) |
| 검토자 Reviewer | 성명 및 직책 / Name and Position |
| 검토 의견 | 본 URS에 대한 검토 의견을 자유롭게 기재합니다. 항목별 의견은 URS 번호와 함께 기재합니다. |
| 미해결 또는 후속 조치 항목 | 추후에 처리되어야 할 항목이 있다면 기재합니다. |
| 결과 Decision | ☐ 동의 (Accepted) ☐ 조건부 동의 (Conditional) ☐ 반대 (Rejected) |
| 서명 및 일자Signature & Date | _________________________________ / Date: ______________________ |